附件

# 北京科技大学实验室安全分类分级风险评估表

表1 实验室安全分类评估表

| 实验室名称 |  |  | 楼宇门牌号 |  |  |  | 实验用房安全责任教师及手机 |  |  |  |  |  | 责任单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 紧急情况联系人及手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验房间属性 | □实验空间 □储存空间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全分类 | □化学类 |  | □生物类 |  |  | □辐射类 |  |  | □机电类 |  |  | □特种设备类 |  |  |  | □其他类 |
|  | 涉及化学反应和化学品的实验场所 | □剧毒 □易制毒 □易制爆 □普通危化品 □非危化品 □化学废弃物 □实验气体 | 涉及微生物和实验动物的实验场所 | □麻醉品 □精神药品 □病原微生物 □生物制剂 □实验动物 □转基因生物 □生物实验废物 |  | 涉及放射源、射线装置等的实验场所 |  | □储存放射源 □使用放射源 □射线装置： （□Ⅰ类 □Ⅱ类 □Ⅲ类） | 涉及机械、电气、高温高压等设备的实验场所 |  | □机械加工类高速设备 □激光设备 □烘箱等加热设备 □特殊设备 | 涉及起重机械、锅炉、压力容器、专用机动车辆的实验场所 |  | □起重机械 □厂内机动车辆 □属于特种设备的压力容器 |  | 不涉及上述危险源的实验场所 |
| 在场人员（签字）： |  |  | 专家（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2 实验室危险源风险分级评估表

| 危险源风险评估 | 评估项目 | 评估指标 |  |  | 一级重大安全风险 |  | 二级较大安全风险 | 三级一般安全风险 |  | 前面均不涉及的为四级低安全风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学安全 | - 易制爆与第一类易制毒化学品存储或使用 |  |  | □存储使用易制爆与第一类易制毒 |  | □使用易制爆与第一类易制毒 |  |  | —— |
|  |  | - 其他化学品存储或使用 |  |  |  |  | 危险化学品（含二三类易制毒） | □普通化学试剂并涉及化学反应 |  |  |
|  |  | - 易燃易爆化学品存储或使用 |  |  | □存量[25,50) |  | □存量(0,25) |  |  |  |
|  |  | - 实验气体种类 |  |  | □存储有毒有害气体 □易燃助燃共存 |  | □存储易燃气体 □存储助燃气体 | □存储惰性气体 |  |  |
|  |  | - 气瓶的数量（单位：瓶，标准按40L/瓶计算，其他容积按此核算） |  |  | □有毒有害气体≥1 □易燃气体[4,6] □惰性气体[6,10] |  | □易燃气体[1,4) □惰性气体[2,6) | □惰性气体=1 |  |  |
|  |  | - 高压反应容器（反应釜、水热釜等） |  |  | □数量≥10台 |  | □数量≥6台 | □数量≥3台 |  |  |
|  | 生物安全 | - 精神药品存储或使用 |  |  | □第一类精神药品 |  | □第二类精神药品 |  |  |  |
|  |  | - 病原微生物存储或使用 |  |  | □第一、二类病原微生物 |  | □第三类病原微生物 | □第四类病原微生物 |  |  |
|  |  | - 生物安全实验室等级 |  |  | □BSL-3、ABSL-3、BSL-4、ABSL-4实验室 |  | □BSL-2、ABSL-2实验室 | □BSL-1、ABSL-1实验室 |  |  |
|  | 辐射安全 | - 放射性同位素、放射源 |  |  | □存储或使用 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 射线装置 |  |  | □Ⅰ类、Ⅱ类 |  | □Ⅲ类 |  |  |  |
|  | 机电安全 | - 机械加工类高速设备 |  |  | □高转速设备：转速≥30000r/min |  | □高转速设备：30000r/min>转速≥10000r/min □机械压力设备：冲压机、金属积压液压机、四柱液压机等 | □机械加工设备：高速、回转机械、车床、钻床、铣床、刨床等 □特种加工设备：线切割机、电火花机等、注塑机、电焊设备等 |  | □未列入以上三级的机电类设备 |
|  |  | - 烘箱、马弗炉等加热设备数量 |  |  | □数量≥6台 |  | □数量≥3台 | □数量≥1台 |  |  |
|  |  | - 激光设备 |  |  | □使用4、3R、3B类激光设备 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 特殊设备 |  |  | □行车、等离子设备、电弧放电设备、热淬火设备、锻压设备、强磁设备、强电设备等 □使用富氧涉爆自制设备 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 涉及无法关停的连续实验 |  |  | □超过72小时 |  | □超过48小时 | □超过24小时 |  |  |
|  | 特种设备安全 | - 起重设备、运输设备、压力容器 |  |  | □使用机电类特种设备 □使用超高压、第三类压力容器 |  | 使用第一类、第二类压力容器 |  |  |  |
|  | 风险点数量累计上调风险等级指标 |  |  |  | 二级风险点≥5 |  | 三级风险点≥5 |  |  |  |
| 危险源风险等级 | □一级重大安全风险 |  |  | □二级较大安全风险 |  | □三级一般安全风险 |  |  | □四级低安全风险 |  |
| 危险类别 | □触电 □火灾爆炸 □压力容器爆炸 □机械伤害 □起重伤害 □物体打击 □中毒窒息 □化学伤害 □灼烫 □噪声 □振动 □粉尘 □电离辐射 □激光危害 □生物危害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在场人员（签字）： |  |  | 专家（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |

表3 实验室安全管理风险分级评估表

| 基础安全管理水平(序号1） 扣分： |  |  | 危险源管理水平（序号2-6） 扣分： |  |  | 总扣分： | 基础安全管理水平扣分+危险源管理水平扣分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理风险等级 |  | □一级管理风险（扣分≥30） |  |  | □二级管理风险（20≤扣分＜30） |  | □三级管理风险（10≤扣分＜20） |  |  |  | □四级管理风险（扣分＜10） |  |
| 序号 | 检查要点 |  |  |  |  |  |  | 要点分值 | 问题隐患 |  |  | 扣分 |  |
| - 基础安全管理水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 管理责任和制度建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有与每一位使用实验室的人员签订的《实验室安全责任书》（可会签） |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | ①有《实验室安全检查指南》或自定检查表②检查内容应与实际风险源对应③3个月内每周有连续检查记录 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | ①有准入制度及获得准入人员名单及现场处置方案②名单应实时更新 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
| - 实验场所环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有毒有害实验区与学习区明确分开，合理布局，有一定安全距离，重点关注化学、生物、辐射、激光等类别实验室。 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 不用的配电箱、插座、水龙头、网线、气体管路、设备等，应及时拆除或张贴封条 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 容易产生振动的设备，应该采取合理的减振措施 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | ①实验室物品摆放有序②实验完毕物品归位③不长期堆放废弃物品、不放无关物品④不存放和烧煮食物 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | ①卫生状况良好②实验台面整洁③地面清扫干净 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | ①安全警示标识张贴规范、及时更新②无漏贴、乱贴、损坏的现象③应清理老旧标识 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | ①禁止吸烟②禁止使用可燃性蚊香③禁止电动自行车电池存放及充电 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
| - 消防安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ①灭火器及设施种类配置正确②在有效期内③安全销正常④瓶身无破损、腐蚀 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | ①75平方米以上的实验房间要有两个出入口②室内出入口周边通道通畅、无遮挡③门上留有观察窗的禁止遮挡，确保看清室内情况 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
| - 基础安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用电安全应符合国家标准：①线缆无裸露②不乱拉乱接③电源插座须有效固定④接线板不直接置于地面，禁止2个以上串接⑤禁止使用破损的、老国标接线板 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 仪器设备接地符合相关要求 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 配电箱前不应有物品遮挡，周围不应放置烘箱、电炉、易燃易爆气瓶、废液桶等 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | ①大功率仪器设备使用专用插座（不可使用接线板）②电器不用时应关机 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | ①水龙头无损坏②上下水管无破损③各类连接管无老化破损④水管总阀须有明显的标识 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
| - 安全教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ①进入实验房间的全部人员需经过培训，培训内容应与风险源对应②按要求频次开展培训活动并有记录（人员签字或照片） |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | ①有应急演练方案，应与实验房间的风险源对应②按要求频次开展应急演练并有记录（人员签字或照片） |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
| - 个体防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ①进入实验室人员需穿着质地合适的实验服②按需要佩戴防护眼镜、防护手套、安全帽、呼吸器或面罩等③穿着化学、生物类实验服或戴实验手套不得进入非实验区 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 洗眼装置经常擦拭喷头和放水，有水压检查记录 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
| 1.7 实验操作安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | 开展相关实验活动有风险评估报告 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 | 制定危险实验、危险化工工艺指导书、各类安全操作规程（SOP）、应急预案，上墙或便于取阅 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
| 1.7.3 | 危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
| 1.7.4 | ①实验室通风系统需正常运行②实验室排出的有害物质超过国家标准时须采取有效净化措施③通风柜使用时挡板需至实验员胸部以下，柜内物品应距挡板15厘米以上 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查要点 |  |  |  |  |  |  | 要点分值 |  | 问题隐患 |  | 扣分 |  |
| - 化学安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 危险化学品购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提供学校化采平台购买记录。 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
| - 实验室化学品存放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ①建立危险化学品动态台账②有安全技术说明书（SDS）或安全周知卡③方便查阅 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 定期清理废旧试剂 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 易泄漏、易挥发的试剂存放设备与地点应具有强制通风和吸收净化功能 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | ①试剂柜中不能有电源插座或接线板②易燃易爆药品柜应接地 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | ①化学品有序分类存放，互为禁忌的化学品不得混放，试剂不得叠放②有机溶剂储存区应远离热源和火源③装有试剂的试剂瓶不得开口放置 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 存储设施配备必要的二次泄漏防护、吸附或防溢流功能，腐蚀性化学品应配有托盘 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 危险化学品存放：①总量不应超过100 L(KG)②易燃易爆试剂不应超过50 L(KG)③每个专柜危险化学品储存量不超过50L（KG）④单一包装容器不应大于25 L(KG)（可按50㎡等比参考） |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | ①化学品标签应显著完整清晰；分装后的包装物应及时重新粘贴标识②不应使用通常用于贮存饮料及生活用品的容器盛放危险化学品 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | - 危险化学品储存柜禁止放置于办公室、工作室、通道和露天存放②应根据所储存的危险化学品的危险特性，在储存柜上张贴安全警示标志 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
| - 管制类化学品管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验室不得存有剧毒化学品，发现应立即报学校进行处置 |  |  |  |  |  |  | 不符扣2分 |  |  |  |  |  |
|  | 易制毒化学品应专柜存储，上锁管理，台账清晰，账册保存不少于2年 |  |  |  |  |  |  | 不符扣2分 |  |  |  |  |  |
|  | 易制爆化学品应专柜存储，双人双锁管理，台账清晰，账册保存不少于2年 |  |  |  |  |  |  | 不符扣2分 |  |  |  |  |  |
| - 实验气体及气瓶管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ①气瓶贴有追溯码②气瓶应有气瓶牌（状态标识）③钢瓶附件齐全，防撞击胶圈不得缺失④钢瓶有定期检验合格标识且未过检⑤管路无破损或老化现象 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | ①气体钢瓶存放点须通风、远离热源、避免暴晒，地面平整干燥②气瓶应合理固定，有防倾倒措施③危险气体钢瓶尽量置于室外，室内放置应使用常时排风且带监测报警装置的气瓶柜④可燃气体与助燃气体不混放，如确需使用，存放距离保持5米以上⑤空瓶及时进行处置。 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | ①钢瓶气瓶颜色符合GB/T 7144 的规定要求②使用完毕及时关闭气瓶总阀 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | ①密闭空间使用可引起窒息的气体，需安装氧含量监测报警装置②使用或产生可燃气体、可燃蒸气的实验室，应设置相应的可燃气体浓度检测报警器，并与风机联锁③使用或产生有毒有害气体的实验室，应安装相应的有毒有害气体浓度检测报警器，并与风机联锁。④有可燃气体的实验室不设吊顶 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | ①存在多条气体管路的房间须张贴详细的管路图，管路标识正确。②高温、明火设备放置与管道有安全间隔距离 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 实验区内设置氢气、乙炔、甲烷等可燃气体气瓶的，应设置在专用防爆柜中，并设置可燃气体浓度检测报警器，其排风管应使用不燃材料，并应直接通向室外安全地点 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | ①易燃气体存放总量不应超过 36Nm3（如工 作压力 15MPa 时相当于 40L 的 6 瓶）②非易燃无毒气体存放总 量不应超过 60Nm3（如工作压力 15MPa 时相当于 40L 的 10 瓶） |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
| - 化学废弃物处置管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ①应设立化学废弃物暂存区②暂存区应远离火源、热源和不相容物质③不相容的危险废物应分区暂存 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 暂存区应严格按照环保要求，张贴警示标识并有防遗洒、防渗漏设施 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | ①危险废物收集容器上须粘贴专用的标签②液面不超过容量的3/4；③挥发性废液不得敞口存放 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 严禁实验垃圾与生活垃圾混放，实验垃圾应及时上报学校统一处置，不在实验室内大量、长期存放 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
| - 其他化学安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验操作区域禁止出现饮食 |  |  |  |  |  |  | 不符扣2分 |  |  |  |  |  |
|  | ①配制试剂需张贴标签，信息准确②不使用破损量筒、试管、移液管等玻璃器皿 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 涉及化学品的实验室不使用明火电炉，如有特殊需要，需登记备案 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | ①贮存危险化学品的冰箱满足防爆要求②冰箱内存放的物品须标识明确，标识至少包括：名称、使用人、日期等，并经常清理③试剂必须可靠密封，试剂瓶螺口拧紧，无开口容器④不得放置非实验用食品、药品 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 自行配制的实验样品，主要成分是危险化学品的，要按照危险化学品进行管理，不应随意放置于实验台。 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
| - 生物安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 实验室资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展病原微生物实验研究的实验室，须具备相应的安全等级资质 |  |  |  |  |  |  | 不符实验室暂停使用 |  |  |  |  |  |
| - 场所与设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ①BSL-2/ABSL-2及以上安全等级实验室须设门禁管理，有培训及准入制度②储存病原微生物的场所或储柜配备防盗设施 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 配有符合相应要求的生物安全设施：①BSL-2/ABSL-2及以上安全等级实验室须配有II级生物安全柜②配有压力蒸汽灭菌器，每次使用时监测灭菌效果，有安全操作规程上墙 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 场所消毒要保证人员安全：①使用紫外灯的应设安全警示标志，尤其应对开关张贴警示标识②消毒过程中禁止人员进入③有消毒操作规范 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
| - 病原微生物采购与保管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ①采购病原微生物须从有资质的单位购买，有相应合格证书②有从事病原微生物相关实验活动的标准操作规范③有病原微生物菌（毒）种保存、实验使用、销毁的记录 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
| - 人员管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ①制定相应的人员准入制度②外来人员进入生物安全实验室需经负责人批准 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
| - 操作与管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 从事病原微生物相关实验活动的，需制定并采用生物安全手册，有相关标准操作规范 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 开展相关实验活动的风险评估和应急预案，包括病原微生物及感染材料溢出和意外事故的书面操作程序 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | ①在合适的生物安全柜中进行实验操作②有合适的个人防护措施③禁止戴防护手套操作相关实验以外的设施设备 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
| - 实验动物安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产动物应当取得《实验动物生产许可证》使用动物应当取得《实验动物使用许可证》 |  |  |  |  |  |  | 不符实验室暂停使用 |  |  |  |  |  |
|  | ①实验动物需从具有资质的单位购买，有合格证明②解剖实验动物时，必须做好个人安全防护③有相关实验活动的操作规范④查看伦理审查记录 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
| - 生物实验废物处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生物废弃物的处置：①生物废物应与化学废物、生活垃圾等分开存储②配备生物实验废弃物垃圾桶，有专用塑料袋，粘贴专用标签②刀片、移液枪头等尖锐物应使用耐扎的利器盒/纸板箱盛放，再装入专用塑料袋 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
| - 辐射安全与核材料管制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 资质与人员要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 射线装置应在《辐射安全许可证》的所列范围内 |  |  |  |  |  |  | 不符射线装置暂停使用 |  |  |  |  |  |
|  | 辐射工作人员具有《辐射安全与防护培训合格证书》或《生态环境部辐射安全与防护考核通过报告单》（复印件有效） |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 辐射工作人员①辐射工作人员按时参加放射性职业体检（2年1次），有健康档案②进入实验场所须佩带个人剂量计③按时参加放射性职业体检④定期组织或参加应急演练 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
| - 场所设施与采购运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II类以上射线装置①具有能正常工作的安全连锁装置和报警装置②有明显的安全警示标识、警戒线和剂量报警仪 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 辐射实验场所每年有合格的实验场所检测报告（出示复印件） |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 辐射设备应指定管理人员，并在设备上明示 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
| - 放射性实验安全及废弃物处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各类放射性装置有符合国家相关规定的①操作规程②应急预案，并遵照执行③应急演练记录（每年不少于一次演练） |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 放射性废物配置专门的放射性废物收集桶 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | ①报废含有放射源或可产生放射性的设备，需报学校管理部门同意，并按国家规定进行退役处置。X光管报废时应破坏高压设备，拍照留存②涉源实验场所退役，须按国家相关规定执行 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
| - 机电安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 仪器设备常规管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ①建立设备台账②有明确的管理人员③有操作规程④防护措施完好 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | ①大型仪器设备、高功率的设备与电路容量相匹配②有设备运行维护的记录③设备设施无超期服役、带病运行情况④有安全操作规程或注意事项 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 高温、高压、高速运动、电磁辐射、激光等特殊设备①对使用者专门培训，有培训记录②有安全警示标识和安全警示线（黄色） |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 自研自制设备，须充分考虑安全性，并有安全可靠的防护措施 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
| - 机械安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ①机械设备应保持清洁整齐②严禁在床头、床面、刀架上放置物品 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | ①机械设备可靠接地②操作机械设备时需二人（含）以上，实验人员应做好个人防护③实验结束后，应切断电源，整理好场地并将实验用具等摆放整齐④及时清理机械设备产生的废渣、废屑 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 操作机械设备时实验人员应：①佩戴个人防护用品②长发学生盘发③禁止带手套、围巾、领带等配饰物④禁穿拖鞋、高跟鞋 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 铸锻及热处理实验：①佩戴个人防护用品②铸造实验场地宽敞、通道畅通③淬火油槽不得有水，油量不能过少 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 高空作业：①在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行作业，穿防滑鞋、佩戴安全帽、使用安全带②临边作业须在临空一侧设置防护栏杆 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
| - 电气安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ①强电类实验必须二人（含）以上在场②有必要的安全操作规程和防护措施③操作时应戴绝缘手套 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | ①强电实验室禁止存放易燃、易爆、易腐品，保持通风散热 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | ①禁止在有可燃气体泄露隐患的环境中使用电动工具②电烙铁有专门搁架，用毕立即切断电源 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 强磁设备应配备与大地相连的金属屏蔽网 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 静电场所：①要保持空气湿润②工作人员要穿戴防静电服、手套和鞋靴 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
| - 激光安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ①激光实验室配有完备的安全屏蔽设施②功率较大的激光器有互锁装置、防护罩③所有激光区域内张贴警告标识 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 操作人员穿戴防护眼镜等防护用品、不带手表等能反光的物品 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
| - 加热及制冷装置管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ①冰箱、烘箱、电阻炉的使用满足使用期间和空间等要求②冰箱不超期使用（一般使用期限控制为10年），如超期使用需经审批③烘箱、电阻炉不超期使用（一般使用期限控制为12年），如超期使用需经审批 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 加热设备：①应放置在通风干燥处②不直接放置在木桌、木板等易燃物品上③周围有一定的散热空间④设备旁不能放置易燃易爆化学品、气体钢瓶、冰箱、杂物等⑤应远离配电箱、插座、接线板等设备 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | ①烘箱、电阻炉等加热设备须制定安全操作规程②设备周边醒目位置张贴有高温警示标识③并有必要的防护措施④使用烘箱完毕，清理物品、切断电源，确认其冷却至安全温度后方能离开⑤温度较高的实验需有人值守或有实时监控措施 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 明火电炉、电吹风、电热枪等用毕或无人值守时，应及时拔除电源插头 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
| - 特种设备安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 起重类设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 额定起重量大于或者等于0.5t的升降机；额定起重量大于或者等于3t，且提升高度大于或者等于2m的起重机；层数大于或者等于2层的机械式停车设备，须取得《特种设备使用登记证》 |  |  |  |  |  |  | 不符特种设备暂停使用 |  |  |  |  |  |
|  | ①起重机指挥、起重机司机须取得《特种设备作业人员证》，持证上岗，并每4年复审一次②委托有资质单位进行定期检验，并将定期检验合格证置于特种设备显著位置 |  |  |  |  |  |  | 不符特种设备暂停使用 |  |  |  |  |  |
|  | ①在用起重机械至少每月进行一次日常维护保养和自行检查，并作记录②制定安全操作规程，并在周边醒目位置张贴警示标识，有必要的防护措施③起重设备声光报警正常，室内起重设备应标有运行通道④废弃不用的起重机械应及时拆除 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
| - 压力容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高工作压力大于或者等于0.1MPa的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径大于或者等于150mm的固定式容器和移动式容器；盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa，且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa•L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶；氧舱等盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，须取得《特种设备使用登记证》；设备铭牌上标明为简单压力容器不需办理 |  |  |  |  |  |  | 不符特种设备暂停使用 |  |  |  |  |  |
|  | 快开门式压力容器：①操作人员、移动式压力容器充装人员、氧舱维护保养人员，取得《特种设备作业人员证》，持证上岗，并每4年复审一次②委托有资质单位进行定期检验，并将定期检验合格证置于特种设备显著位置 |  |  |  |  |  |  | 不符特种设备暂停使用 |  |  |  |  |  |
|  | 属于特种设备的大型实验气体（窒息、可燃类）罐：①放置在室外②周围设置隔离装置、安全警示标识③可燃性气罐远离火源热源 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 压力容器检查记录（每月至少一次） |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 达到设计使用年限的压力容器及时报废（未规定设计使用年限，但是使用超过20年的压力容器视为达到使用年限），如若超期使用必须进行检验和安全评估。 |  |  |  |  |  |  | 不符扣1分 |  |  |  |  |  |
| - 场（厂）内专用机动车辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业人员取得《特种设备作业人员证》，持证上岗，并在有效期内 |  |  |  |  |  |  | 不符特种设备暂停使用 |  |  |  |  |  |
|  | ①委托有资质单位进行定期检验，并将定期检验合格证置于特种设备显著位置②合格证在有效期内 |  |  |  |  |  |  | 不符特种设备暂停使用 |  |  |  |  |  |
| 在场人员（签字）： |  |  |  | 专家（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |